测试条件：120℃

第一次测试：仪器型号QL-720B，精度0.001g

测试量8g左右，因未放玻璃纤维纸，未完全烘干，测试结果不可用；

解决方法：加玻璃纤维纸

第二次测试：仪器型号QL-720B，精度0.001g

测试量5g左右，加入玻璃纤维纸，结果为100%，可能量少无法精确；

解决方法：多加溶液

第三次测试：仪器型号QL-720B，精度0.001g

测试量11g左右，加入玻璃纤维纸，结果依然为100%，仪器精度不够；

解决方法：更换高精度仪器

第四次测试：仪器型号QL-100B，精度0.0001g

测试量11g左右，加入玻璃纤维纸，结果为99.869%，固含量0.131%；

第五次测试：仪器型号QL-100B，精度0.0001g

测试量11g左右，加入玻璃纤维纸，结果为99.825%，固含量0.175%；

第六次测试：仪器型号QL-100B，精度0.0001g

测试量11g左右，加入玻璃纤维纸，结果为99.845%，固含量0.155%；